宁波大学新药技术研究院电子顺磁共振波谱仪

技术参数及采购需求

| 电子顺磁共振波谱仪参数 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标参数 |
| 一、 | 技术规格和性能要求 |
| 1. | 整机参数 |
| 1.1. | *X 波段连续波电子顺磁共振谱仪，连续波模式下探测信噪比：≥ 3500:1 |
| 1.2. | *绝对自旋数目灵敏度：≤8.6×10^8 spins/(G ∙ √Hz) |
| 1.3. | 可拓展至Q波段 |
| 2. | X波段微波桥 |
| 2.1. | 波源 |
| 2.1.1. | 波源类型：低噪声固态微波源 |
| 2.1.2. | 微波频率范围：9.2 - 9.9 GHz |
| 2.1.3. | 微波频率、功率衰减值、相位和偏置功率等可调节参数全部数字化控制 |
| 2.2. | 微波功率 |
| 2.2.1. | ▲微波桥校平输出微波功率：200 mW |
| 2.2.2. | 微波功率衰减范围：0 - 60 dB，步进1 dB |
| 2.3. | 自动频率控制 |
| 2.3.1. | 根据不同入腔功率自动调节 AFC参数 |
| 2.4. | 检测系统 |
| 2.4.1. | 超低噪声信号探测 |
| 2.4.2. | 具有偏置和相位可调的参考臂 |
| 2.5. | 调谐和匹配 |
| 2.5.1. | 支持自动化调谐和匹配，电机驱动 |
| 2.5.2. | 支持手动调谐和匹配 |
| 2.5.3. | 最大 100 MHz 扫描范围，可缩放以满足不同带宽的谐振腔 |
| 2.6 | Q值显示 |
| 2.6.1. | 可显示Q值，并将Q值与其他参数同样存储在测试数据中 |
| 3. | 谱仪控制系统 |
| 3.1. | 磁场控制器 |
| 3.1.1. | 测磁方式：Hall 测磁 |
| 3.1.2. | ▲磁场长时间稳定性：≤ 10 mG/小时（环境温度变化小于± 1 ℃） |
| 3.1.3. | 磁场控制范围：-0.1 - 1.8 T |
| 3.1.4. | 最大扫描点数：256000 |
| 3.1.5. | 场扫描时间：320 μs/点 - 5 s/点 |
| 3.2. | 数字锁相采集器 |
| 3.2.1. | 相位精度：0.1 ° |
| 3.2.2. | 可检测 0 °和 90 °相位信号 |
| 3.3. | 调制场放大器 |
| 3.3.1. | *调制场频率范围：0.5 - 120 kHz |
| 4. | 1.5 T磁体系统 |
| 4.1. | 1.5 T磁体 |
| 4.1.1. | 类型：双极头亥姆霍兹电磁体 |
| 4.1.2. | *最大磁场强度：1.5 T |
| 4.1.3. | 扫场范围：-0.1 - 1.5 T |
| 4.1.4. | 重量：1.9吨 |
| 4.1.5. | 冷却方式：水冷 |
| 4.1.6. | 磁极间距：72 mm |
| 4.2. | 磁体电源 |
| 4.2.1. | 供电：380 VAC ± 10% |
| 4.2.2. | 输出电流：-5 A - 80 A |
| 4.2.3. | 冷却方式：水冷 |
| 4.2.4. | 具有过零扫描功能 |
| 4.2.5. | 兼容1.5 T及 1.8 T磁体 |
| 5. | 水冷机 |
| 5.1. | 分体式：包含室内机和室外机 |
| 5.2. | 制冷功率：不低于8 kW @ 25 ℃ |
| 5.3. | 功耗：12 kW |
| 5.4. | 控温范围：10 - 30 ℃可调 |
| 5.5. | 控温精度：±1 ℃ |
| 6. | X波段高Q探头 |
| 6.1. | 类型：高Q圆柱腔 |
| 6.2. | 空腔谐振频率：9.5 - 9.9 GHz |
| 6.3. | 最大样品管入口直径：10 mm |
| 6.4. | 最大调制场幅度：20 Gauss |
| 6.5. | 无载Q值：≥ 18000 |
| 6.6. | 光照窗口：配备光栅光照窗口，可接光纤 |
| 6.7. | Q值可在软件端实时显示并被存储 |
| 6.8. | 支持手动和自动调谐 |
| 6.9. | 支持液氮变温系统和液氦低温系统 |
| 7. | 标准样品和样品管组 |
| 7.1. | 标准样品 |
| 7.1.1. | BDPA，1 支，用于调制场单元校准 |
| 7.1.2. | DPPH，1 支，用于快速测试连续波EPR校正g值 |
| 7.2. | 样品管组 |
| 7.2.1. | 4 mm外径，3 mm内径石英样品管20支 |
| 7.2.2. | 20 μl毛细管，250 支 |
| 8. | 软件和谱仪控制器 |
| 8.1. | 工作站 |
| 8.1.1. | 计算机系统：16 GB 内存，硬盘 1 TB，24英寸显示屏 |
| 8.2. | 软件包 |
| 8.2.1. | *基于Windows操作系统的高性能软件包，可实现谱仪控制、数据采集、谱图处理和拟合功能 |
| 8.3. | 实验操作软件 |
| 8.3.1. | 支持仪器进行状态切换、参数控制、实验流程控制、数据采集和分析 |
| 8.3.2. | 连续波EPR数据采集模式包括但不限于以下模式：一维磁场扫描、一维时间扫描、二维磁场-时间扫描、二维磁场-功率扫描、二维磁场-调制场幅度扫描 |
| 8.4. | 数据处理和分析软件 |
| 8.4.1. | 可以脱机离线使用，用于对EPR谱线进行多种数据处理操作，如去基线、积分、微分、滤波、傅里叶变换、数据拟合等操作。 |
| 8.5. | 定量EPR测试 |
| 8.5.1. | *可选内置Mn标，进行相对定量EPR计算 |
| 8.5.2. | 支持无需标样的绝对自旋数定量EPR计算 |
| 9. | 样品定位器 |
| 9.1 | 适用于立式电子顺磁共振波谱仪的样品管位置标定 |
| 10. | 无液氦干式低温系统 |
| 10.1. | 功能：支持3.8 K - 300 K低温连续波实验 |
| 10.2. | 系统包括：温控仪、恒温器、连续流式液氦低温循环系统（包含输液管）、泵组（包括真空泵\抽气泵） |
| 10.3. | 样品区可控温度范围：3.8 K - 300 K |
| 10.4. | 样品区温度稳定性：± 0.1 K（在液氦温区） |
| 10.5. | 制冷源：制冷机 |
| 11. | 原位光照系统（氙灯） |
| 11.1. | 光谱范围：包含320 - 780 nm |
| 11.2. | 总辐射光功率：50 W |
| 11.3. | ▲支持6位电动滤光轮，软件控制切换 |
| 二、 | 技术支持： |
| 1. | 质保期：自全部货物验收合格之日起不少于2年。 |
| 2 | 供应商在用户指定地点负责安装和调试，采购人配合。 |
| 3. | 在设备安装现场进行培训，供应商对培训效果负责，培训时间不少于3天。 |
| 4. | 在保修保养期内，供应商应提供7×24小时的电话支持，并提供包括货物和其维护管理的全部技术支持。货物发生故障而影响使用时，供应商应在接到故障电话后2小时内响应采购人要求并提供远程技术支持。当远程技术支持不能解决问题时，供应商技术人员应在24小时内到达采购人开展现场维护。 |
| 5. | 自设备交付之日起，供应商免费提供长期培训服务。形式一：免费提供线上远程培训，不限制用户单位的培训人员数量；形式二：免费提供线下培训（用户单位派遣实验人员至供应商单位接受培训，通行费与食宿费用户单位自理，供应商不再额外收取培训费用） |
| 三、 | 配置清单： |
| 1. | 电子顺磁共振波谱仪主机，1套 |
| 2. | 标准样品BDPA，1 支；标准样品DPPH，1 支 |
| 3. | 4 mm外径，3 mm内径石英样品管，20支 |
| 4. | 20 μl毛细管，250 支 |
| 5. | 无液氦干式低温系统，1套 |
| 6. | 原位光照系统（氙灯），1套 |

备注：※为不可偏离参数

▲为重要参数，作为重点扣分项