宁波大学机械工程与力学学院扫描电子显微镜

技术参数及采购需求

| 扫描电子显微镜参数 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标参数 |
| 一、 | 技术规格和性能要求 |
| 1 | 二次电子像分辨率：≤0.9nm@15kV（非样品台减速模式），≤1.3nm@1kV（非样品台减速模式）； |
| 2 | 放大倍率范围：10至1000000x |
| 3 | 电子枪：肖特基热场发射电子枪 |
| 4 | 加速电压范围≥20V~30kV（非样品台减速模式，非着陆电压），着陆电压范围≥20V~30kV，最小连续调节1V。 |
| 5 | 工作距离范围不小于：1-50mm，能谱仪在35º出射角时分析时，工作距离≤10mm； |
| 6 | 镜筒内具有复合物镜，保证样品室内无漏磁，可对磁性材料进行2mm内高分辨无畸变成像。 |
| 7 | 物镜光阑不小于7孔光阑，先进的电磁式自动选择与电子束对中。 |
| 8 | 可以实现低速加速电压方式:镜筒内加减速和样品台减速模式，样品台偏压最低不小于-4000V |
| 9 | 抽屉式拉门，内部（宽*深）≥340*340mm |
| 10 | 具有多种样品台，可以实现多个试件同台实验。 |
| ※11 | 样品台：五轴全自动马达驱动，具备优中心旋转、倾斜功能，在样品台旋转或者倾斜操作的时候，感兴趣区域保持在视野中，X方向最大移动范围≥110mm、Y方向最大移动范围≥110mm、Z≥50mm，双向倾斜，倾斜范围≥-10°~90°，360°旋转； |
| 12 | 最大承载重量：≥5kg； |
| 13 | 配有样品电流监控，具有碰撞报警及保护功能； |
| 14 | 含二次电子探测器、镜筒内二次电子探测器、样品室红外CCD相机、电子束流探测器； |
| 15 | 配备样品室内背散射电子探测器。 |
| 16 | 配备机械泵+磁悬浮涡轮分子泵+离子泵； |
| 17 | 样品室极限真空度：优于5*10-4Pa； |
| 18 | 抽真空时间：≤5min。 |
| 19 | 单张图像储存分辨率≥32K*24K像素、图像显示≥1024*768像素； |
| 20 | 图像记录格式：TIFF、BMP、JPEG可选。 |
| 21 | 操作系统：Windows操作系统，配置不低于Intel处理器、16G内存、250GB固态硬盘+1000GB机械硬盘、2台24英寸显示器。 |
| 22 |  |
| 23 | 配套能谱仪1套：探测器有效面积≥30mm2 , 在MnKα处的分辨率：保证优于129eV分析元素范围 分析元素范围：Be (4) - Am (95). |
| 24 | 预留光电关联接口，升级光电关联之后在光学显微镜下观察的感兴趣区域，可以通过自动重定位功能在电镜中直接找到此感兴趣区域，从而获得更高的分辨率的电镜图像；可一次性同时导入大量的不同照片，不需要任何比对，点击光镜图片，可在电子显微镜下自动到对应的光镜观察的区域。 |
| 25 | 配套满足运行环境标准的稳压器及不间断电源1套：维持时间≥30min。 |
| 26 | 样品室具有可拓展接口，不低于10个，后期更新可安装EBSD探头以及原位加载装置等。 |
| 二、 | 技术支持： |
| 1． | 仪器必须为原装进口品牌 |
| 2． | 安装：卖方须在交货日期15天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。按仪器技术指标进行现场验收；并对实验室人员进行现场操作培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 |
| 3. | 供应商官方客户服务热线应能对用户提供每周7天、每天8小时的技术咨询服务，确保及时排除用户使用问题。 |
| 4． | 维修要求：在设备整个使用期内，卖方确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后能在4小时内作出回应，并在72小时内派员到达买方现场了解情况及实施维修。 |
| 5. | 质保期：提供整机系统（最终验收合格之日起）免费质保期一年。 |
| 三、 | 配置清单： |
| 1． | 电子光学系统 1套 |
| 2． | 样品室和样品台 1套 |
| 3． | 探测器 1套 |
| 4． | 真空系统 1套 |
| 5． | 图像记录系统 1套 |
| 6． | 不间断电源 1套 |
| 7 |  |